XGP光泽计使用说明书

目   录

一、概述

二、仪器特点

三、主要技术参数

四、工作原理

五、仪器使用方法

六、仪器的维护和注意事项

七、仪器成套性

一、概述

XGP系列便携式镜向光泽度计是测量油漆、油墨、纸张、塑料、陶瓷、涂料、石材、印刷、铝及不锈钢等平面制品表面镜向光泽度的计量仪器。广泛用于以上各行业。

XGP系列便携式镜向光泽计产品有20°、45°、60°、75°、85°五种角度组成的单角度、双角度、三角度多种规格。产品依据有关的国家标准和国际标准设计制造，因此完全符合有关的国家标准和国际标准。适合标准和应用范围如下。

| 角度 | 对应标准 | 适用范围 |
| --- | --- | --- |
|  | 国际 | 国内 |  |
| 20°、60°、85° | ISO2813 ISO2813 ASTMD523 | GB9754 GB9966 GB8807 | 高、中、低光泽油漆、油墨、涂料 石材 塑料 |
| 20°45°75° | TAPPIT653 ISO2676 TAPPIT480 | GB8941.1 GB8941.2 GB8941.3 | 高光泽纸张（铸涂纸、蜡纸等） 铝箔纸、真空镀铝纸等金属复合纸 低光泽纸（涂布纸等） |
| 45° | ASTMC346 JISZ8741 ASTMD2457 | GB11420 GB3295 GB8807 | 搪瓷 陶瓷 塑料 |

二、仪器特点

1. 轻巧便携，操作简便，特别适合生产现场及商贸快速准确测量。

2. 不需预热，不需调零点，即开即测，开机5秒后就可稳定测量。

3. 电源为镍氢可充电电池，容量大（1600MAH）、寿命长、无记忆效应，耐过充、耐过放、充电12小时，可连续工作80小时以上。正常情况可使用五年以上。

4. 进口光源光寿命10万小时以上。

5. 标准板配有衬板，耐磨损，具有高精度的量值传递能力。

6. 接受器为经视觉函数修正的兰硅光电池，具有彩色补偿、滤除热红外辐射及提高信噪比的功能。

7. 光路系统机体采用整体硬铝合金，用数控机床一次精密加工完成，确保光路高精度，角度误差不大于0.03°。

8. 多角度机型结构设计新颖，集多种角度的测量于一身，对需要进行高、中、低光泽度测量的实验室和质量管理部门，是最理想的选择。

三、主要技术指标

（1）测量范围： 0-199.9 Gs

0-1999 Gs

（2）分度值：0.1 Gs

（3）稳定度：≤±0.4 Gs/30分钟

（4）零点误差：自动较零，无零点漂移

（5）示值误差：≤±1.0 Gs

（6）电源：

Dc内装四节5号镍氢可充电电池

Ac外附充电器作为交流电源转换器

（电压选择9V档、极性为）

（7）工作电压：5.6 V-4.2 V

（8）使用环境温度：0-40 ℃

相对温度：＜80%

（9）仪器尺寸（长×宽×高）mm

单角度：180×54×78

多度度：180×54×94

（10）仪器重量：

单角度：0.6Kg

双角度：0.7Kg

三角度：0.75Kg

四、工作原理

镜向光泽度计是利用光反射原理，相对镜向光泽度标准板，对样品光泽度进行测量。即在一定入射角度下，以规定条件的光束照射样品，在镜向反射角上以规定条件接受反射光束。光泽度计由光源、入射场阑、入射透镜、孔径光阑、接收透镜、接收场阑、接受器、电子线路、显示器等组成。本系列产品采用平行光路原理。如下图所示。

五、仪器使用方法

1. 开机：

按下仪器开关，显示器即有读数显示。

2. 角度选择：

多角度仪器先按下所需角度的按键，对应的指示灯即亮。

3. 定标：

将仪器放在黑色高光泽标准板上，使仪器的中心标记与标准板的中心标记（缺口）对正，转动调节旋纽，使显示器的读数与标准板该角度的标称值相同。

4. 校验：

将定标后的仪器放在低光泽标准板（白色陶瓷板）上，并使二者中心（缺口）对正，此时，显示器的读数应与白陶瓷标准板该角度的标称值相同或相差不大于1.0 Gs。（校验工作可以不定期的进行。）

5. 样品测量：

将标定好的仪器放在被测样品上，显示器读数即为该样品在该角度测量的光泽度值。如需求样品的平均光泽度值，可进行多点测量后，求取平均值。

6. 充电：

当仪器显示出现“LOBAT”字样时，显示数字出现跳动、下降，说明电池电能即将用尽，用户不能继续使用，必须及时充电，将充电器插入侧面标有DC9V标记的孔内，另一端接通220 V交流电源，仪器处于充电状态，充电显示器发光管亮。一般充电12小时左右即可充满。

六、仪器的维护和注意事项

1. 仪器的维护：

①本仪器为精密的光学仪器，应保持清洁干燥。仪器外壳有污垢，可用湿布拈中性肥皂擦拭，切勿用汽油和有机溶剂。仪器内镜头不得用手去触摸。有灰尘可用吹球吹净。如镜头有指纹污垢，应用干净的绸布或镜头纸蘸少量乙醇、乙醚混合液（5∶1）或乙醇（化学纯）轻轻擦拭。

②仪器使用完，应随手关机，否则电池能量会很快耗尽。

2. 标准板的维护：

①仪器配备的两块标准板是否清洁，将影响仪器测量的结果，因此，应保持清洁、干燥、切勿用手指触及版面。在操作时，应将仪器轻轻对正标准板中心，禁止工作面与标准板面相互摩擦。不得污染和划伤标准板面，不用时应装入包内，以免落灰尘，污染。

②低光泽白陶瓷板，只能检查仪器是否良好，不能做定标用。在校验时，如仪器显示值与陶瓷板标准值相差大于±1.0(Gs)时，应首先检查两块标准板是否被污染或有灰尘，可按规定的方法清洁表面，如仍无效，应与本公司联系。

③标准板清洁方法：如落有灰尘，可用小吹球吹净，如有污垢，指纹等，可用绸布或镜头纸蘸少许乙醇乙醚混合液（5∶1）或乙醇（化学纯）轻轻擦净。用绸布清洁，方便经济，但应注意经常用肥皂清洗，保持清洁。

3. 电池的维护：

①本仪器内装四节5号镍氢可充电电池是经过试验，匹配好的。其容量大，寿命长，耐过充，耐过放，无记忆效应。正常情况下可使用五年以上。

②显示屏出现亏电显示后，应立即关机，充足电后再使用。一般充电12小时左右，即可充满。

③本仪器内装的四节电池已焊接在一起，用户不要自行更换。如有充不进电的情况，首先应检查充电器是否良好。如充电器良好，应与本公司联系。本公司负责维修和更换。

4. 仪器的修理：

仪器发生故障时，请来函电与本公司联系。需要返厂修理的，注意将仪器包装好，并把配置的两块标准板一同寄回，以便为用户校验。本公司为用户免费保修三年，终身免费校验。

切记：用户不要自行修理仪器，也不要随意请非专业人员修理，否则损坏仪器不属于三包和保修范围。

七、仪器成套性

1. 光泽度计						1台

2. 标准板							2块

3. 充电器（交流电源转换器）			1个

4. 小吹球							1个

5. 产品说明书						1本

6. 产品合格证						1份

7. 信誉卡							1份

8. 外包装皮包						1个

新泰科仪器有限公司

电话：(0755) 86354829 / 86354826

传真：(0755)29182559

手机：13590108052

网站：http:// www.inteke.cn